## podmínky zadání zakázky
Druh měřičů a dimenze | Počet Ks celkem | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 15 | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 20 | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 25 | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 40 | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 50 | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 65 | MT Kamstrup Demontáž - ověření -montáž DN 80
Počet Ks | 966 | 32 | 369 | 460 | 78 | 13 | 11 | 3
Podmínky zadání zakázky pro výměny a ověřování měřičů tepla (dále jen "MT")
Název zakázky | Název zakázky: „Demontáže měřičů tepla, zajištění úředního ověření, instalace modulů NB-IoT a montáž měřičů tepla na patách domů“
Předmět zakázky | Předmět zakázky: zajištění stanoveného počtu funkčních patních MT odpovídajících úřednímu ověření
dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a zákony souvisejícími,
dále v souladu s ČSN, ON a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly.
Předávání díla a příprava | Zadavatel předá v elektronické podobě (excelovský soubor) pověřenému zástupci dodavatele seznam všech měřících míst (dále jen MM) s adresami a specifikacemi jednotlivých údajů všech MT.
Pověřený zástupce dodavatele - zodpovědná osoba zakázky bude nejméně jeden technik se zkušenostmi s zakázkami na výměny měřičů tepla. Jeho jméno bude výslovně uvedeno ve smlouvě o dílo.
Dodavatel odsouhlasí svým podpisem protokolu zadavateli odpovědnost za škodu na MT, jež jsou předmětem zakázky. Konkrétně 966 ks souprav MT Kamstrup namontovaných
v napojovacích uzlech jednotlivých MM.
Dodavatel má možnost ověření bezvadného fyzického stavu a funkčnosti všech zařízení týkajících se předmětu zakázky ještě před podpisem protokolu o předání.
Zadavatel k ověření bezvadného stavu poskytne patřičnou součinnost.
Bezvadný stav zařízení DISTEP a.s. vychází zejména ze skutečnosti, že na všech MM byla provedena v předcházejících 4 dnech před předáním
předmětu díla fyzická kontrola zadavatele se zástupci majitelů domů (odsouhlasení konečných stavů na protokolech) a následně fakturace bez vad na MT.
V rámci prohlídky místa plnění si mohou zájemci v průběhu VŘ v daný termín za přítomnosti zástupce zadavatele místa plnění prohlédnout.
MT se rozumí měřící zařízení dodávek tepelné energie pro ÚT (souprava měřiče tepla Kamstrup) umístěné na patě objektu obvykle v napojovacím uzlu (dále NU).
Harmonogramy montážních prací | Dodavatel postupně vypracuje harmonogramy - detailní rozpisy montážních prací na předávacích stanicích a MM na každý jednotlivý týden.
Týdenní rozpisy budou obsahovat číslo MM, adresu, specifikaci práce (montáž, demontáž, výměna), jméno montážníka a konkrétní den, kdy má být práce prováděna.
Týdenní plány budou předávány emailem nebo osobně vždy nejpozději pracovní den předem tak, aby mohly být připraveny klíče a kontakty na ohlašovně poruch.
Dodavatel bere na vědomí a zahrne tuto skutečnost do ceny zakázky, že z důvodů pravidelného měsíčního opisování měřičů bude možné v termínu 1.7. - 4.7. 2025 a 1.8. - 4.8.2025 získat klíče
v omezených možnostech, po individuální dohodě s pracovníky ohlašovny poruch.
V harmonogramu musí být dodrženy tyto podmínky: montážní práce mohou být zahájeny nejdříve 5. 6. 2025. Montážní práce budou ukončeny nejpozději do 15. 8. 2025.
Úřední ověřování | Ověřování souprav MT na AMS
Před započetím úředního ověřování a vynulováním kalorimetrů Kamstrup Multical 601-602 dodavatel zajistí stažení dat do souboru excel prostřednictím aplikace KAMSTRUP LogView HCW.
Konkrétně se jedná o položky Power V1 max. date (Month) a Power V1 max. (Month) [kW] za posledních 48 měsíců. Soubor bude mít jako název výrobní číslo kalorimetru.
Dodavatel v případě, že se u něj nebude jednat o autorizované metrologické středisko (dále AMS), dodá závazný písemný kapacitní příslib AMS na zajištění ověření
počtu měřičů tepla a požadované období dle tohoto výběrového řízení.
Dodavatel zajistí úřední ověření všech součástí 966 ks souprav MT Kamstrup Multical 602, Ultraflow 54 a spárovaných teplotních snímačů Kamstrup v AMS, které splňuje všechna
nařízení ČMI a disponuje platným certifikátem k servisu MT Kamstrup. Před samotným zahájením prací budou předán seznam montérů pro výměny MT. Všichni montéři budou disponovat
Certifikátem společnosti KAMSTRUP o proškolení pro instalaci souprav MT (Multical 601, Multical 602, Ultraflow 54, teplotních snímačů Kamstrup).
U vyhodnocovacích jednotek MT Kamstrup Multical 602 bude provedena vyměna baterie s kapacitou pro životnost min. 12 let, důkladné vyčištění, vynulování stavů a úřední ověření.
Všechny součástí MT budou řádně označeny nepoškozenými úředními značkami - samolepky, plomby s autorizační značkou zkušebny a rokem ověření 2025.
Průtokoměry budou vyčištěny, v případě nutnosti bude provedena výměna těsnění (bude zahrnuta do ceny zakázky), seřízení a úřední ověření.
U teplotních snímačů bude provedeno vyčištění, kontrola mechanického poškození a úřední ověření. V případě vyřazení budou dodány dle přiloženého seznamu
nové adekvátní spárované teplotní snímače.
Po ověření na zkušebně budou všechny soupravy zpět spárovány dle původních výrobních čísel souprav.
V případě vadných a neopravitelných součástí MT (kalorimetr, průtokoměr, teplotní snímače) budou dodány zadavatelem nové měřiče identických technických parametrů.
Ceník jednotlivých souprav dodá dodavatel a jsou nad rámec zakázky. Ceník bude obsahovat jak ceny všech typů osazených souprav, tak ceny za jednotlivé součásti soupravy tj.
cenu za kalorimetr, průtokoměry ve všech dimenzích a spárované teplotní snímače Pt 500.
Předávání díla a příprava | Demontáž a montáž MT v napojovacích uzlech
Na 966 MM bude provedena demontáž souprav MT Kamstrup. Zadavatel zajiští úřední ověření, následně dle stanoveného harmonogramu
provede zpětné montáže dle dimenzí a dalších specifikací na stanovená MM.
Celkový počet měřičů tepla může být do doby realizace díla ještě snížen v důsledku odpojování některých odběratelů.
O tento počet nerealizovaných výměn a ověření bude adekvátně snížena výsledná cena díla.
Dodavatel bude postupně dle harmonogramu přebírat od zadavatele klíče pro všechna přístupná MM. V místech kde nejsou klíče k dispozici,
budou pro zpřístupnění předány telefonické kontakty.
V případě, že nebude pasovat některý z předaných klíčů a dodavatel se do NU nedostane (toto nebude posuzováno jako vícepráce),
bude dodavatel o tomto informavat pracovníky ohlašovny poruch. Tito se pokusí zajistit nový klíč. Při opuštění objektu zajistí dodavatel uzamčení všech dveří, které byly otevřeny.
Dodavatel neposkytne třetím osobám svěřené klíče z MM ani získané kontakty osob. V prostorách kde bude docházet k výměnám měřičů se zdrží jednání,
které by způsobilo jakékoliv škody na majetku nebo osobách. Dodavatel je povinen všechny zapůjčené klíče vrátit zadavateli.
V případě, že dodavatel svěřené klíče ztratí nebo poškodí, uhradí veškeré náklady na zajištění nových dveřních vložek a klíčů pro všechny obyvatele domu.
V některých MM mohou mít majitele domů v mísnosti, kde je umístěn MT uskladněné vybavení (nábytek, kola…). Proto se může stát, že bude nutné vybavení přemístit, nebo kontaktovat
nájemníky za účelem přemístění. Vpřípadě nutné manipulace s vybavením místnosti (kola, nábytek…), dodavatel vše uvede do původního stavu. Tuto skutečnost dodavatel zahrne do ceny zakázky.
Dodavatel bude z důvodu letních prázdnin a následné absence školských pracovníků již v průběhu června kontaktovat za účelem neprodleného provedení výměny měřiče tepla,
kde jsou dle dodaných seznamů SŠ, MŠ, jesle a ZŠ.
V případě, že byl přístup k měřiči zajištěn domovníkem nebo někým z obyvatel domu, je nutné ukončení prací a opuštění prostorů této osobě nahlásit.
Dodavatel zahrne do nabídkové ceny díla i montážní práce v MM, kde jsou práce ztíženy instalací měřičů například v kanálech s chráničkami kabeláže MT, podhledech, přístavbách domů,
vestavbách skříní nebo ve výškách. Jedná se asi o 35 MM. Část MM se nachází v předávacích stanicích a objektových předávacíh stanicích.
Na předávacích stanicích není dovoleno manipulovat s žádným ovládáním regulace pro PS.
Demontáže | Dodavatel provede postupně dle jenotlivých harmonogramů demontáž všech jednotlivých částí MT na všech MM.
Zadavatel před započetím prací předá dodavateli montážní protokoly s údaji ze všech 966 měřících místa na nich osazených měřičích tepla.
Před zahájením výměny nebo demontáže, montér vždy zkontroluje zda údaje - výrobní čísla soupravy měřiče tepla a měřícího místa na protokolu souhlasí s údaji na protokolu.
V některých MM je instalováno více měřičů tepla, proto je nutné dbát zvýšené ostražitosti při výměně, aby nedošlo k nesprávnému zapojení teplotních snímčů a průtokoměru!
Dodavatel provede před demontáží u všech MM vyplnění protokolu zadavatele o výměně MT se všemi specifikovanými údaji, konečnými a počátečními stavy,
jménem a přímením montéra vypsaným tiskacím písmem a jeho podpisem.
Před zdemontováním průtokoměru je povinost zřetelně označit šípkou → směru toku média na vratném potrubí (izolaci) za nebo před průtokoměrem.
Zároveň budou žlutými reflexními páskami označeny uzavírací všechny armatury, kterými dodavatel odstaví na zpětném potrubí průtokoměr.
Pokud z domovní strany nebude průtokoměr odstavitelný a bude k dispozici jen domovní diferenční regulátor tlaku (stratomat, hydromatu…), může dodavatel odstavit měřící trať na tomto zařízení.
Musí však označit tento použitý regulátor žlutou reflexní páskou. Po výměně MT může regulátor zůstat zablokovaný a MT nebude indikovat průtok.
V tomto případě dodavatel neprodleně sdělí zadavateli na ohlašovnu poruch MM kde zůstal regulátor zaseknutý. Zadavatel následně zajistí odblokování domovního regulátoru diferenčního tlaku.
Po zpětné montáži soupravy MT a otevření všech uzavřených armatur, dodavatel zanechá žluté reflexní pásky pro orientaci, které armatury byly použity k odstavení měřící tratě.
Před zahájením prací se dodavatel prokáže, že disponuje min 3. tis. ks reflexních pásek.
Pokud u některé z armatur dojde při otevírání k poškození srdce - sedla, neprodleně toto dodavatel oznámí na ohlašovnu poruch. Zadavatel po té zajistí výměnu vadné armatury.
V případě, že po odstavení armatury bude některá přes ucpávku prolínat, dodavatel provede servis armatury - dotažením ucpávky tak, aby nedošlo k poškození armatury.
Pokud ani po dotažení nepřestane prolínat otopná vody, oznámí toto dodavatel na ohlašovnu poruch.
Před zahájením prací budou všichni motéři dodavatele zaškolení zaměstnanci údržby DISTEP a.s. pro servis na armaturách.
V případě, že některá z armatur po demontáži MT nebude těsnit, dodavatel osadí měřící trať připraveným adekvátním doměrkem případně provede zaslepení potrubí zátkami (DN 15-40)
nebo přírubami (DN 50 - 80) a to včetně těsnění. Za tímto účelem si zadavatel předem zajistí potřebný materiál v každé dimenzi a zahrne toto do ceny zakázky.
Vypouštěná otopná voda z potrubních rozvodů bude zachycena buď do věder nebo vypouštěcí hadicí do kanálu, pokud v MM bude k dispozici.
Je nepřípustné, aby byl po demontáži, než bude osazen nový měřič z nezaslepených rozvodů ÚT jakýkoliv únik otopné vody.
Veškeré oprávněné stížnosti a připomínky nájemníků k výměnám MT bude řešit na své náklady dodavatel.
Demontáže souprav MT Kamstrup musí být prováděny s maximální opatrností aby nedošlo s jejich mechanickému poškození.
Zejména přeprava po demontáži nesmí být prováděna tak, že by se MT po demontáži ukládaly na sebe ve vrstvách.
Jakékoliv manipulace s MT při přepravě na zkušebnu a ze zkušebny musí být prováděna s maximální opatrností.
Pokud dodavatel zjistí výhradně před demontáží, že je některá ze součástí soupravy měřiče tepla poškozena, nahlásí toto na ohlašovnu poruch
nebo pověřenému zástupci zadavatele. Společně provedou zápis do stavebního deníku. Na reklamace týkající se vad na MT po provedení demontáže
již ze strany zadavatele nebude brán zřetel.
Je nepřípustné, aby MT Kamstrup byly přepravovány kdekoliv hromadně v boxech nebo přepravkách uloženy ve více vrstvách.
Za veškeré škody vzniklé neopatrnou manipulací bere zodpovědnost dodavatel. Pokud dojde k poškození jakékoliv části MT,
dodavatel zajistí neprodleně její opravu či dodání nového dílu, případně kopletního MT na své náklady.
Po ukončení prací spojených s výměnou MT v MM uvede dodavatel všechny armatury do původního stavu (polohy otevřeno).
V případě, že dodavatel ponechá některou z armatur uzavřenou a dodavatel jí bude muset otevírat, zaplatí dodavatel oprávněné náklady za odstranění vady.
V MM místech, kde je instalována OPS se již uzavřené armatury (obvykle dvě) ponechají uzavřené i po výměmě MT. Při školení montérů bude toto detailně vysvětleno.
Seznam MM s objektovými předávacími stanicemi dále OPS předá zadavatel dodavateli před zahájením prací.
Instalace modulů NB-IoT do kalorimetrů Multical 602 | Dodavatel převezme od zadavatele před zahájením ověřování měřičů tepla takový počet modulů NB-IoT, jaký bude počet souprav měřičů tepla.
Dodavatel tyto moduly odborným způsobem včetně antény a baterie instaluje do kalorimetru Multical 602 tak, aby byl zajištěn proti pohybu - např. oboustrannou páskou.
Po osazení následně prověří funkčnost modulů NB-IoT tzn. zda přenášejí data. Na formě zkoužky funkčnosti se společně zadavatel i dodavatel dohodnou před započetím díla.
Montáže | Ve výjmečných případech, v případě nutnosti může dojít k výměně jímky - jímek teplotních snímačů. V tomto případě zadavatel zajistí vypuštění a zpětné napuštění domovních rozvodů MM.
Dodavatel bude při montážích postupovat plně v souladu s montážními návody výrobce MT Kamstrup Mulical 601-2, Ultraflow 54, párované teplotní snímače Pt 500.
Při jakýchkoliv montážních pracech bude dodavatel používat výhradně el. nářadí s vlastním akumulátorem. Je nepřípustné jakkoliv zasahovat do domovních elektro rozvodů.
Před každou montáží provést očištění a namázání přírub a sáčů, kontrolu připojovacích armatur (sáčů, přírub), po natlakování v případě projevů netěsnosti (prolínání vody) vše přetěsnit.
Přetěsnění spojů po výměně MT nebude považováno za vícepráce. Zpětné natlakování měřící tratě bude provedeno postupným pomalým způsobem.
Při samotné montáži průtokoměru použít nové klingeritové těsnění pro MT Kamstrup o min. tloušťce 1,5 mm, osadit průtokoměr ve správném směru dle montážních
předpisů výrobce a metrologických předpisů, bezpečně dotáhnout všechny šrouby a šroubení .
U 4 MM evidovaných pod čísly 41-27, 13-24, 13-25, 08-09 jsou průtokoměry stávajících MT instalovány v přívodním potrubí ÚT. Měřiče tepla z těchto uvedených
MM budou instalovány buď zpět na stejná místa, nebo mohou být použity soupravy měřičů tepla s identickými parametry (stejnou dimenzí a konfigurací pro přívod) z jiného MM.
U MM evidovaných pod čísly 02-01, 07-51, 08-07, 08-15, 10-24, 10-32, 10-37, 13-21, 13-45,
14-19, 28-08, 32-02, 33-19, 35-36, 35-71, 35-72, 39-02, 43-01, 47-02, 47-03, 49-13, 49-17, 50-01, 50-04, 52-01 , 52-03, 54-03, 54-14, 56-21
budou soupravy MT Kamstrup s teplotními snímači o délce 5 m instalovány po ověření z důvodu nestandardních délek kabelů buď na stejná MM,
nebo mohou být použity soupravy měřičů tepla s identickými parametry (stejnou dimenzí a 5 m kabely teplotních snímačů) z jiného MM.
U MM, kde je odběr energie pro ÚT měřen společně s odběrem energie pro TV 06-02, 17-03, 43-21, 44-51, 46-40, 47-19 dodavatel provede z důvodu kontinuální funkčnosti
měření výměnu "kus za kus", tak aby nedošlo k přerušení dodávky tepelné energie pro výrobu teplé vody. Při těchto výměnách je nezbytně nutné zajistit podpis majitele či pověřené osoby objektu.
Při zpětné montáži soupravy měřiče tepla nemusí být kabel průtokoměru dostatečně dlouhý tak, aby dosáhl na původní místo uchycení držáku kalorimetru dvěma vruty.
V těchto případech dodavatel přemístí úchyt kalorimetru tak, aby mohl být kalorimetr osazen na vhodné místo (zeď, rám předávací stanice…).
Pokud bylo nutné přemístit při montáži kalorimetrů evidenční štítek s číslem MM a čárovým kódem, uchytiti jej pevně zpět na zeď nebo jna konstrukci tak, aby nedošlo k jejich ztrátě.
Pokud bude evidenční štítek poškozený nebo bude v MM chybět, sdělí toto dodavatel zadavateli na ohlašovnu poruch. Evidenční štítek bude po té dodán na MM.
Kalorimetry budou přichyceny na plechový držák na zeď, nebo na jinou pevnou součást napojovacího uzlu ve vodorovné poloze.
V případě, že bude držák kalorimetru křivě osazen, je nutné tento vycentrovat tak, aby kalorimetr byl vodorovně.
Anténa modulu NB-IoT včetně kabelu bude podle okolností umístěna - přichycena pomocí oboustranné lepící pásky na vhodné místo směrem k oknu tak, aby zaručovala příjem signálu.
Pokud v napojovacím uzlu nebude žádné vhodné kovové, nebo jiné zařízení k umístění antény, bude přichycena pomocí oboustranné lepící pásky na kalorimetr zhora.
Při montážích teplotních snímačů provést správné zapojení do jímek dle barevného provedení a druhu potrubních rozvodů (přívod, zpátečka).
Na 8 ks MM je průtokoměr instalován s konfigurací do přívodu. Přívodní červeně označený teplotní snímač je u těchto MM atypicky na potrubí za průtokoměrem.
U MM, kde je instalována patní domovní regulace, bude dodavatel dbát zvýšené pozornosti z důvodu možností nesprávného zapojení teplotních snímačů
například do starých jímek na okruh domovních rozvodů. Kabely průtokoměru i teplotních snímačů budou správně zapojeny dle návodu výrobce a budou dostatečně připevněny šroubky ve svorkovnici
vyhodnocovací jednotky měřiče tepla tak, aby nedocházelo ke zkratům a následně k neoprávněným náměrům tepelné energie.
Teplotní snímače a kabeláž průtokoměru budou do kalorimetru zapojovány a párovány dle původní sestavy a výrobních čísel na AMS. U některých souprav MT nejsou všechna tři výrobní čísla identická.
Kabeláž teplotních snímačů a průtokoměrů budou esteticky uchyceny v kabelových PVC lištách na zdech a staženy plastovými elektro páskami. V případě jejich absence dodavatel kabelové lišty na zeď nebo
kovový rám OPS doplní tak, aby byly kabely v uloženy v lištách. Je nepřípustné, aby byla kabeláž teplotních snímačů a průtokoměrů stočena do klubíček a uhycena na cokoliv.
Bezpečné zaplombování namontovaných měřičů bude provedeno mosazným plombovacím drátem typu, jako je např. Leghorngroup a olověnými plombami dle návodu výrobce tak,
aby nebyla možná žádna neoprávněná manipulace na jednotlivých částech MT.
U závitových připojení bude plombování sáčů provedeno plastovými plombovacími pouzdry odpovídajícími velikosti dimenze průtokoměru (DN 15 - DN 40).
Všechny montážní plomby dodavatele budou mít zaregistrovanou značku u ČMI. Zaregistrovanou značku pro plombováni předá dodavatel zadavateli před započetím prací.
Teplotní snímače musí mít zaplombování a zajištění plombovacím aretačním šroubkem tak, aby nebylo možno teplotní snímač vytáhnout z jímky a
ani jinak s montážním drátem manipulovat za účelem uvolnění aretace.
Zejména montážní drát musí procházet oběma konci přes aretační plombovací šroubek. Montážní šroubky jímek musí být osazeny u všech jímek teplotních snímačů.
Pokud dojde k jejich ztrátě, dodavatel zajistí identickou náhradu ve specifikaci - PLOMBOVACÍ ŠROUB M4X15.
Všichni montéři budou před zahájením prací proškoleni bezpečnostním technikem vzhledem k rizikům DISTEP a.s., z bezpečnostních a požárních předpisů.
Dále bude pracovníky přípravy zakázek provedeno vstupní školení pro odpovědné zaměstnance firmy - tzv. vstupní instruktáž. Účelem je především ukázat specifika prostředí DISTEP.
Dále bude všem předvedena v jednom MM tzv. vzorová výměna soupravy měřiče tepla.
Každý montér po první své ukončené výměně soupravy MT zkontaktuje zadavatele za účelem vstupní kontroly kvality jim prováděných prací.
Na třech MM, kde je měřič tepla osazen v kanále objektu, je z důvodu nedostatečně dlouhého kabelu průtokoměru zajištěno prodlouženi pomocí transmiteru KAMSTRUP.
Pokud bude na těchto MM osazen měřič tepla s delším kabelem průtokoměru (3 m), zapojení a prodloužení přes transmiter není nutné, přičemž transmiter bude z MM odstraněn.
V případě, že při výměně nebo demontáži dojde k situaci, že nebude možné MT zpět osadit a bude nutná oprava měřící tratě z důvodu například mimořádného vyosení potrubních rozvodů,
chybějící konzoly na potrubí, poškozeného závitu, poškozené příruby či jiné příčiny, nahlásí toto na ohlašovnu poruch zadavateli. Zadavatel zajistí prostřednicvím své údržby opravy.
Přebírání díla a záruka | Všechny díly MT budou po výměně na namontovaných MM čisté (bez grafitové vazelíny a jiných nečistot). Při dílčím předávání zakázky bude zástupcem dodavatele prováděna kontrola dodržení
všech podmínek zakázky funkčností MT bez načítání spotřeby, protřednictvím spuštění průtoku čerpadly na PS. Dodavatel může také pro svou potřebu odzkoušení správnosti montáže měřiče tepla požádat
dodavatele o spuštění čerpadel na dané PS, kde bude montáže či výměny provádět. Je však povinen po ukončení prací na závěr dne požádat o vypnutí čerpadel.
Dodavatel u každého dílčího předání dodá protokoly o montážích se všemi správně vyplněnými údaji o MM, měřiči a s podpisem montéra.
V montážním protokolu budou uvedena čitelně výrobní čísla všech tří částí měřiče tepla, stav nového měřiče, tiskacím písmem jméno montéra, jeho podpis a datum výměny.
Pokud bude prováděna demontáž a montáž v jiném dni, budou na protokolu dva datumy. V případě, že demontáž a montáž bude prováděna různými montéry, budou na protokolu i dvě jména
montérů a dva podpisy. Každé dílčí předání díla bude obsahovat komplet všechna MM na jedné předávací stanici, včetně řádně vyplněných montážních protokolů.
Pokud budou protokoly neúplné, nebo nečitelné s chybějícími údaji, nebudou zadavatelem přijaty k přebírání.
V případě zjištěné vady na MM je odpovědný technik nebo montér povinnen dostavit se na MM, kde bude proveden za účasti zástupce dodavatele i zadavatele zápis o vadě do předávacího protokolu.
Po odstranění vady bude toto zadavatelem a dodavatelem písemně odsouhlašeno a následně neprodleně odstraněno.
Dodavatel bude při montážích postupovat plně v souladu s montážními návody výrobce MT. Dodavatel bere na vědomí, že každým nesprávným zapojením nebo nesprávnou montáží
jednotlivých součástí MT dle vyhlášky 262/2000 Sb. zaniká platnost ověření stanoveného měřidla.
Záruka na ověření měřičů tepla a jejich montáže je stanovena na období 5 let.
Termíny dílčího předávání díla a sankce | Zahájení prací je stanoveno od 5. 6. 2025. Do 30. 6. 2025 dodavatel předá zadavateli 300 realizovaných výměn, do 31. 7. 2025 předá dodavatel dalších 450 realizovaných výměn
a do 15. 8. 2025 216 zbývajících realizovaných výměn. Realizovanou výměnou daného předávaného počtu se rozumí počet zahrnující vždy kompletně hotová MM
z jednotlivých předávacích stanic. Pokud dodavatel nedodrží dílčí termíny plnění díla sjednané v harmonogramu prací, uplatní zadavatel za každý započatý den prodlení pokutu ve výši 5 000 Kč.
Při nesprávné montáži MT zadavatel uplatní za každý zjištěný případ paušalní pokutu ve výši 500 Kč. Tato je spojena s nutností opakované kontroly a převzetí MM.
V případě skryté vady po předání díla,např. nesprávné zapojení kabeláže v zaplombovaném kalorimetru a následném
neadekvátním náměru, nese dodavatel veškeré právní i finanční důsledky z toho vyplývající.

## List1
om